                УСТРОЙСТВА ЗАПОРНЫЕ

                       ДЛЯ МАНОМЕТРОВ
                         ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

                                              ГОСТ 22223-76

          ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.98: 531.787.006.354                                                                             Группа Г18

         УСТРОЙСТВА ЗАПОРНЫЕ                                                                      ГОСТ

              ДЛЯ МАНОМЕТРОВ                                                                             22223-76

          Основные параметры                                                                                      

Shut-off device for pressur gauges.

           Main technical data
          Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 октября 1976 г. № 2497 срок введения установлен

                                                                                                                                           с 01.01.78.       

                                                                                                                              до 01.01.95 (8-89).

ограничение отменено (4-94) 

                                  Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.  Настоящий стандарт распространяется на запорные устройства для манометров на рабочее давление (Рр) от 32 до 1000 МПа (от 320 до 10000 кгс/см²) при температуре рабочей   среды от 223 до 573 К (от минус 50 до плюс 300°С)    условными   проходами
(Dу) 3 и 6 мм, применяемые на трубопроводах   для   различных сред.

2. Основные параметры запорных устройств для    манометров должны соответствовать указанным в таблице.

	Условный проход                  Dy, мм
	Рабочее давление Рр,

МПа (кгс см²)
	Температура рабочей

Среды, К (С)
	Материал

	3*,  6*
	32(320)
	От223 до 573 (от минус 50 до плюс 300)
	Коррозионно-стойкая

и углеродистая               стали



	3
	40(400)
	
	

	
	100(1000)
	
	Высоколегированная

сталь

	
	150(1500)
	От 223 до 473 (от минус 50 до плюс 200)
	

	
	250(2500)
	
	

	
	400(4000)
	
	

	
	600(6000)
	
	

	
	1000(10000)
	
	


*При новом проектировании не применять

3. Запорные устройства для манометров должны изготовляться с ручным управлением: с присоединением к трубопроводу:

фланцевым - для Рр до 40 МПа (400 кгс/см²),

муфтовым с линзовой прокладкой – для Рр 100 МПа (1000 кгс/см²) и выше.

